附件1：项目需求

2020年国家光化学监测网VOCs自动监测

质控现场检查项目需求

中国环境监测总站

2020年4月

目录

1	项目背景	1

2	项目任务	1

2.1	总体目标	1

2.2	自动监测质控检查	2

2.2.1	监测点位及设备配置	2

2.2.2	监测项目	2

2.2.3	检查频次	3

2.3	质控检查的要求	5

2.3.1	机构、人员及设备配备要求	5

2.3.2	工作目标	5

2.3.3	工作形式	6

2.3.4	工作内容	6

2.3.5	内部监督要求	7

3	考核与付费	7

4	其他补充	8

# 项目背景

为积极推进环境空气挥发性有机物监测体系和能力建设，提高环境空气挥发性有机物监测技术水平，强化对臭氧等大气污染防治工作的技术支撑，根据《2020年国家生态环境监测方案》和关于印发《2019年地级及以上城市挥发性有机物监测方案》（以下简称“《方案》”）的通知（环办函2019【11】号）的要求，重点区域各城市积极响应并开展VOCs监测工作。目前《方案》中的直辖市、省会城市及计划单列市已于2018年起开展VOCs组分监测工作，我站也组织开展了京津冀及周边区域的挥发性有机物（VOCs）的监测工作。为加强对光化网数据质量的监督检查，确保光化学监测数据质量的准确性，拟向社会化服务机构公开征集31个VOCs自动监测点位的现场质控检查委托服务。

# 项目任务

## 总体目标

推动全国光化学网监测管理和技术提升，提高VOCs自动监测数据的可比性、准确性和可靠性，全国臭氧污染防治和大气环境质量持续改善提供支撑。

本项目内容为由地方自行监测的19个省会城市、计划单列市点位，监测总站开展监测的京津冀及周边7个点位以及5个区域站在内的31个VOCs点位的运维和质控现场检查。通过定期开展系统、规范的现场质控检查，提供评估光化网运行情况、排查影响数据质量的问题、监督各站点数据质量、指导站点解决影响数据质量的相关问题等技术服务，服务期限为1年度，具体时间以合同签订期为准。

## 自动监测质控检查

### 监测点位及设备配置

本次检查的VOCs自动监测点位共31个，均为独立站房，站点名称情况详见表1。签订合同后，总站向本项目承接单位提供本光化网执行的统一质控及运维要求，为质控检查提供参考。

表1 委托进行VOCs自动监测质控检查的城市列表

| 序号 | 城市类别 | 城市站点 | 合计（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省会城市及计划单列市 | 北京、上海、天津、重庆、石家庄、太原、沈阳、南京、杭州、济南、郑州、武汉、广州、成都、西安、大连、青岛、深圳、宁波 | 19 |
| 2 | 京津冀光化学网 | 北京春华路站、天津中山北路站、石家庄西北水源站、保定雄安育才路站、济南山大路站、郑州四十七中站、太原景明南路站 | 7 |
| 3 | 区域站 | 河北张家口崇礼、河北保定易县、河北衡水衡水湖、天津宁河板桥镇、山东济南杏林水库 | 5 |

### 监测项目

根据《关于印发<2019年地级及以上城市挥发性有机物监测方案>的通知》（环办函2019【11】号）的要求，计划进行质控检查的点位监测项目如表2所示，涉及PAMS、TO15及13种醛、酮类物质合计117种目标监测化合物（具体因子详见附表1-3）。

表2  各点位的监测项目范围

| 站点类别 | 监测项目范围 | 目标物数量（种） |
| --- | --- | --- |
| 19个省会城市及计划单列市站点 | PAMS、TO15及13种醛、酮类物质 | 117 |
| 7个京津冀光化学站点 | PAMS、TO15及13种醛、酮类物质 | 117 |
| 5个区域站 | PAMS、TO15及13种醛、酮类物质 | 117 |

### 检查频次

2020年5月至2020年12月31日，对19个省会城市计划单列市点位、京津冀光化学网中现有7个点位以及5个区域站合计31个点位开展现场质控检查，检查频次见表3。

表3  自动监测现场质控检查频次表

| 站点类别 | 点位 | 检查频次 |
| --- | --- | --- |
| 省会城市计划单列市 | 19个点位 | 每年2次 |
| 京津冀光化学网 | 7个点位 | 每年2次 |
| 区域站 | 5个点位 | 每年1次 |

2.2.4 检查内容

2020年在31个点位开展现场质控检查，检查内容包括运维体系执行情况检查、自动监测设备质控检查、自动监测数据处理检查等内容，并根据统一的评分标准对检查结果进行打分。

（1）运维体系执行情况检查

运维体系执行情况检查内容包括检查日常运维任务完成情况、异常处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、数据采集及通讯情况、运维人员情况、档案管理情况等。

（2）自动监测设备质控检查

VOCs自动监测设备质控检查内容包括使用经过计量传递或校准的标准流量计、温度计、大气压力计等对自动监测设备进行查核，使用可溯源的标准样品对自动监测设备进行质量控制效果查核，质控检查项目和指标见表4。检查所用标准物质由中国环境监测总站提供。

表4  VOCs自动监测质控检查项目与指标

| 检查项目 | 审核指标 |
| --- | --- |
| 目标化合物测试 | 检测仪器可检测物种清单（按117组分） |
| 采样流量测试 | 警告界限±5%，控制界限±10% |
| 系统空白 | 80%以上的目标化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（苯系物等）系统空白≤各待测组分的方法检出限 |
| 准确度 | FID≤±20%，MS≤±30% |
| 精密度 | FID≤20%，MS≤30% |
| 日常残留 | 系统残留≤0.1ppb |

（3）自动监测数据处理检查

检查自动监测数据处理的规范性，抽查对比原始图谱与审核后的图谱，确保数据处理的正确性。

2.2.5 信息化检查手段

使用信息化的手段记录现场检查结果，包括使用现场端平板记录检查结果，使用中心端平台监督检查过程，评估网络监测质量成效和准确度、跟踪运维方整改措施落实情况。

## 质控检查的要求

### 机构、人员及设备配备要求

为保证质控检查工作独立性和公正性，质控检查单位须独立于光化网日常运维单位与设备提供商，即非光化网自动监测日常运维的单位、非光化网仪器设备提供商，且不存在与光化网自动监测日常运维的单位或仪器设备提供商有任何直接持有或被其直接持有股权的关系。

质控检查单位配备至少4个专业技术人员负责检查工作，检查单位及人员应执行光化网相关的规章制度，并接受总站的管理。明确1名项目经理、1名技术负责人，项目经理和技术负责人需具备相关的项目管理经验。

考核所用样品均由总站提供。质控检查单位需配备充足的校准器具、耗材备件等，并建立相应的硬件及耗材计划。校准器具信息详实，数量满足工作所需，均在有效检定期内（提供检定证书复印件）。质控检查单位应配备必要的质控检查设备，至少配备2套检查所需的苏玛罐、标准流量计、标准温湿度计和标准气压计以及1套苏码罐清洗和配气所用的清罐仪和配气仪。标准流量计、标准温湿度计、标准气压计等计量器具，需提供国家指定技术监督部门出具给质控检查单位在有效使用期内的量值传递证书。

### 工作目标

自动监测质控检查任务完成率100%。

### 工作形式

（1）质控检查单位应按总站要求开展光化网质控检查，填写相关记录并由检查单位和运维单位签字确认，最后由现场检查单位人员按照要求将检查结果提供给总站。

（2）光化网质控检查单位应与各运维单位做好对接工作。

（3）质控检查单位应制定详细的工作计划，并按照总站要求报告。

### 工作内容

光化网质控检查工作针对VOCs自动监测，通过现场检查、仪器审核等方式对运维单位进行考核。质控检查单位对检查结果和检查质量负全部责任。质控检查单位应遵守生态环境部、总站关于光化网运行管理的各项规定，提供详细的总体进度安排及人员安排。

质控检查单位应根据总站要求制定自动监测质控检查计划，并携带符合总站要求的检查设备开展质控检查工作，使用现场记录表格记录检查结果。至少包含但不仅限于以下工作内容：

（1）质控检查单位每6个月对京津冀和7个自动监测点位和省会城市计划单列市19个自动监测点位进行一次质控检查，每次检查内容包括运维体系执行情况检查、自动监测设备质控检查、自动监测数据处理检查等。每个月不少于4个站点的现场检查，每6个月完成一轮京津冀和省会城市计划单列市26个站点的现场检查。

（2）质控检查单位每年对区域站5个自动监测点位进行一次质控检查，每次检查内容包括运维体系执行情况检查、自动监测设备质控检查、自动监测数据处理检查等。

（3）质控检查单位需安排专门的审核人员对检查结果进行汇总梳理，及时发现异常问题，对所发现的异常问题须当日报告总站。每月形成检查报告，每月5日前向中国环境监测总站提交上一月检查报告，报告内容包括本月检查情况、问题汇总、上月问题解决情况等。

（4）提供详细的自动监测质控检查方案，明确工作目标、工作内容、检查手段、频次、相关检查记录表格、成果产出等。

（5）提供项目的自动监测质控检查报告模板，明确目录、每部分的编写内容、相关结论的表达形式和内容等。

### 内部监督要求

提供本项目的内部监督方案。针对本项工作服务方制定的内部监督方案，服务商对本项工作开展内部监督，加强对本项目的监管，以科学、细化、可较好的监督工作执行情况。

# 考核与付费

（1） 合同签订后支付合同金额的80%，合同履约结束后进行履约情况考核，根据考核结果支付合同剩余款项：

每月完成相应的检查工作，按时提交自动检查报告，支付合同剩余的20%经费；如有一次不能按时完成所要求的检查工作，或不按时提交自动检查报告的，扣除合同金额的5%，超过4次的（含4次）扣除合同金额的20%。

（2）如果乙方关键岗位人员或队伍等发生重大变故，无法保证检查任务的开展或发生重大责任事故的，甲方有权提前取消合同，且乙方退还甲方已支付的费用。

# 其他补充

其它未尽事宜，均依照国家有关规定及相关规范执行。

# 附表

附表1  57种挥发性有机物（原PAMS物质）

| 序号 | 化合物中文名 | 化合物英文名 | CAS号 | 种别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯 | Ethylene | 74-85-1 | 烯烃 |
| 2 | 乙炔 | Acetylene | 74-86-2 | 炔烃 |
| 3 | 乙烷 | Ethane | 74-84-0 | 烷烃 |
| 4 | 丙烯 | Propylene | 115-07-1 | 烯烃 |
| 5 | 丙烷 | Propane | 74-98-6 | 烷烃 |
| 6 | 异丁烷 | Isobutane | 75-28-5 | 烷烃 |
| 7 | 正丁烯 | 1-Butene | 106-98-9 | 烯烃 |
| 8 | 正丁烷 | n-Butane | 106-97-8 | 烷烃 |
| 9 | 顺-2-丁烯 | cis-2-Butene | 590-18-1 | 烯烃 |
| 10 | 反-2-丁烯 | trans-2-Butene | 624-64-6 | 烯烃 |
| 11 | 异戊烷 | Isopentane | 78-78-4 | 烷烃 |
| 12 | 1-戊烯 | 1-Pentene | 109-67-1 | 烯烃 |
| 13 | 正戊烷 | n-Pentane | 109-66-0 | 烷烃 |
| 14 | 反2-戊烯 | trans-2-Pentene | 646-04-8 | 烯烃 |
| 15 | 2-甲基1,3-丁二烯 | Isoprene | 78-79-5 | 烯烃 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | cis-2-Pentene | 627-20-3 | 烯烃 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 2,2-Dimethylbutae | 75-83-2 | 烷烃 |
| 18 | 环戊烷 | Cyclopentane | 287-92-3 | 烷烃 |
| 19 | 2,3-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylbutane | 79-29-8 | 烷烃 |
| 20 | 2-甲基戊烷 | 2-Methylpentane | 107-83-5 | 烷烃 |
| 21 | 3-甲基戊烷 | 3-Methylpentane | 96-14-0 | 烷烃 |
| 22 | 1-己烯 | 1-Hexene | 592-41-6 | 烯烃 |
| 23 | 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 | 烷烃 |
| 24 | 2,4-二甲基戊烷 | 2,4-Dimethylpentane | 108-08-7 | 烷烃 |
| 25 | 甲基环戊烷 | Methylcyclopentane | 96-37-7 | 烷烃 |
| 26 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 芳香烃 |
| 27 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 烷烃 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 2-Methylhexane | 591-76-4 | 烷烃 |
| 29 | 2,3-二甲基戊烷 | 2,3-Dimethylpentane | 565-59-3 | 烷烃 |
| 30 | 3-甲基己烷 | 3-Methylhexane | 589-34-4 | 烷烃 |
| 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 烷烃 |
| 31 | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 | 烷烃 |
| 33 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 烷烃 |
| 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 2,3,4-Trimethylpentane | 565-75-3 | 烷烃 |
| 35 | 2-甲基庚烷 | 2-Methylheptane | 592-27-8 | 烷烃 |
| 36 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 芳香烃 |
| 37 | 3-甲基庚烷 | 3-Methylheptane | 589-81-1 | 烷烃 |
| 38 | 正辛烷 | n-Octane | 111-65-9 | 烷烃 |
| 39 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 芳香烃 |
| 40 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 芳香烃 |
| 41 | 间二甲苯 | m -Xylene | 108-38-3 | 芳香烃 |
| 42 | 正壬烷 | n-Nonane | 111-84-2 | 烷烃 |
| 43 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 芳香烃 |
| 44 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 芳香烃 |
| 45 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 芳香烃 |
| 46 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 | 芳香烃 |
| 47 | 1-乙基-2-甲基苯 | o-Ethyltoluene | 611-14-3 | 芳香烃 |
| 48 | 1-乙基-3-甲基苯 | m-Ethyltoluene | 620-14-4 | 芳香烃 |
| 49 | 1,3,5-三甲苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 芳香烃 |
| 50 | 对乙基甲苯 | p-Ethyltoluene | 622-96-8 | 芳香烃 |
| 51 | 癸烷 | n-Decane | 124-18-5 | 烷烃 |
| 52 | 1,2,4-三甲苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 芳香烃 |
| 53 | 1,2,3-三甲苯 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 芳香烃 |
| 54 | 1,3-二乙基苯 | m-Diethylbenzene | 141-93-5 | 芳香烃 |
| 55 | 对二乙苯 | p-Diethylbenzene | 105-05-5 | 芳香烃 |
| 56 | 十一烷 | n-Undecane | 1120-21-4 | 烷烃 |
| 57 | 十二烷 | n-Dodecane | 112-40-3 | 烷烃 |

表2  13种醛、酮类物质（OVOCs）

| 序号 | 化合物中文名 | 化合物英文名 | CAS号 | 种别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 | OVOCs |
| 2 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 | OVOCs |
| 3 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | OVOCs |
| 4 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | OVOCs |
| 5 | 丙醛 | Propionaldehyde | 123-38-6 | OVOCs |
| 6 | 丁烯醛 | Crotonaldehyde | 123-73-9 | OVOCs |
| 7 | 甲基丙烯醛 | methacrylaldehyde | 78-85-3 | OVOCs |
| 8 | 2-丁酮 | 2-Butanone | 78-93-3 | OVOCs |
| 9 | 正丁醛 | Butyraldehyde | 123-72-8 | OVOCs |
| 10 | 苯甲醛 | Benzaldehyde | 100-52-7 | OVOCs |
| 11 | 戊醛 | Pentanal | 110-62-3 | OVOCs |
| 12 | 间甲基苯甲醛 | m-Tolualdehyde | 620-23-5 | OVOCs |
| 13 | 己醛 | Hexaldehyde | 66-25-1 | OVOCs |

表3  其他挥发性有机物（部分TO15物质）

| 序号 | 化合物中文名 | 化合物英文名 | CAS号 | 种别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟二氯甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 卤代烃 |
| 2 | 一氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 | 卤代烃 |
| 3 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane | 76-14-2 | 卤代烃 |
| 4 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 卤代烃 |
| 5 | 丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 烯烃 |
| 6 | 一溴甲烷 | Bromomethane | 74-83-9 | 卤代烃 |
| 7 | 氯乙烷 | Chlorethane | 75-00-3 | 卤代烃 |
| 8 | 一氟三氯甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 卤代烃 |
| 9 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichlorethene | 75-35-4 | 卤代烃 |
| 10 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane | 76-13-1 | 卤代烃 |
| 11 | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 有机硫 |
| 12 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 卤代烃 |
| 13 | 异丙醇 | 2-Propanol | 67-63-0 | OVOCs |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | Ethylene, 1,2-dichloro-, (Z)- | 156-59-2 | 卤代烃 |
| 15 | 甲基叔丁基醚 | 2-Methoxy-2-methylpropane | 1634-04-4 | OVOCs |
| 16 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 卤代烃 |
| 17 | 乙酸乙烯酯 | Vinyl acetate | 108-05-4 | OVOCs |
| 18 | 反1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 卤代烃 |
| 19 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | OVOCs |
| 20 | 三氯甲烷 | Trichloromethane | 67-66-3 | 卤代烃 |
| 21 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | OVOCs |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 卤代烃 |
| 23 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 卤代烃 |
| 24 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 卤代烃 |
| 25 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 | 卤代烃 |
| 26 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 卤代烃 |
| 27 | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | OVOCs |
| 28 | 1,4-二氧六环 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | OVOCs |
| 29 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 卤代烃 |
| 30 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 卤代烃 |
| 31 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | OVOCs |
| 31 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 卤代烃 |
| 33 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 卤代烃 |
| 34 | 2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | OVOCs |
| 35 | 二溴一氯甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 卤代烃 |
| 36 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 | 卤代烃 |
| 37 | 1,2-二溴乙烷 | Ethylene dibromide | 106-93-4 | 卤代烃 |
| 38 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 卤代烃 |
| 39 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 卤代烃 |
| 40 | 四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 卤代烃 |
| 41 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 卤代烃 |
| 42 | 氯代甲苯 | Benzyl chloride | 100-44-7 | 卤代烃 |
| 43 | 对二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 卤代烃 |
| 44 | 邻二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 卤代烃 |
| 45 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 卤代烃 |
| 46 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 芳香烃 |
| 47 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 卤代烃 |