
附件1
水质  氨氮的测定 现场快速监测
分光光度法（试行）
中国环境监测总站

二〇二〇年七月

目    次
3前  言


41 适用范围


42 规范性引用文件


43 术语与定义


44 方法原理


55 干扰和消除


56 试剂和材料


77 仪器和设备


78 样品


79 分析步骤


810 结果计算与表示


911 精密度和准确度


912 质量保证和质量控制


913 废物处理


914 注意事项




前  言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护生态环境，保障人体健康，规范氨氮现场快速监测方法，制定本方法。
本方法规定了地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中氨氮的现场快速定量分析。
本方法由中国环境监测总站组织制订。
本方法起草单位：江苏省环境监测中心。
本方法验证单位：江苏省南京环境监测中心、江苏省苏州环境监测中心、江苏省淮安环境监测中心、江苏省扬州环境监测中心、江苏省镇江环境监测中心、江苏省泰州环境监测中心。

本方法主要起草人：徐亮、宋兴伟、邵伟、梁宵、申田田、胡玲、沈燕、邓磊、陈朕、黄剑、刘伟。
本方法由中国环境监测总站解释。

水质  氨氮的测定 现场快速监测分光光度法（试行）
1　 适用范围
本方法规定了测定水中氨氮的现场快速分光光度法。

本方法适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中氨氮的现场快速定量分析。
在30 mm光程下，当取样体积1.0 mL时，检出限为0.03 mg/L，测定下限为0.12 mg/L，测定上限为2.00 mg/L。当样品浓度大于测定上限时，应适当减少取样体积或稀释水样。
2　 规范性引用文件
本方法引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本方法。
GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB 17378    海洋监测规范

HJ/T 91     地表水和污水监测技术规范

HJ 91.1     污水监测技术规范

HJ/T 164    地下水环境监测技术规范

HJ 536      水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ 589      突发环境事件应急监测技术规范

HY/T 147   海洋监测技术规程
3　 术语与定义
预蒸馏（Pre Distillation）：在一定加热温度下采用载气（氮气、空气）将样品中的待测组分从基底吹脱至吸收液中。

4　 方法原理
仪器将试样和试剂按比例顺序注射自动载入前处理装置中，水样中的氨和铵在碱性条件下通过加热蒸馏，可将待测组分自动快速吹脱至吸收液中，在亚硝基铁氰化钠存在下，铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物，在 655nm 波长处测量吸光度。在一定浓度范围内，试样中待测物浓度与吸光度呈线性关系，仪器根据工作曲线计算氨氮测试结果。
[image: image1.png]ik R EEE
| |
S WipH | R LER | {s55utel)]

HH. RE.
FERIRER





图1 方法原理图

[image: image2.emf]气泵

载气

试剂

A

光源 检测器

试

剂

B

试

剂

C

试

剂

D

预

蒸

馏

模

块

检测池


图2 工作原理图

试剂A：中和液（6.13）；试剂B：吸收液（6.14）；试剂C：氧化剂（6.15）；试剂D：显色剂（6.16）。
5　 干扰和消除
本方法采用预蒸馏自动前处理方式，水样中浊度、色度对测定不会产生干扰。
钙离子、镁离子、氯离子分别不大于5000 mg/L、2000 mg/L、80000 mg/L时，对测试无影响；铁离子、锰离子浓度分别不大于100 mg/L、4 mg/L时，对测试无影响。

样品中的余氯会形成氯胺干扰测定，可加入硫代硫酸钠溶液除去。

6　 试剂和材料
分析时，盐酸、硫酸使用优级纯试剂，其余均使用符合国家标准的分析纯试剂；在制备时要注意环境的通风，在不影响测定结果的条件下进行。

6.1  实验用水
实验用水为新鲜制备、电阻率大于10 MΩ·cm的无氨水，在无氨环境中用下述方法之一制备。

6.1.1　 离子交换法

蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂（氢型）柱，将流出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升流出液加10g同样的树脂，以利于保存。
6.1.2　 蒸馏法
在1000ml的蒸馏水中，加0.1ml硫酸（6.2），在全玻璃蒸馏器中重蒸馏，弃去前50ml馏出液，然后将约800ml馏出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升馏出液加10g强酸性阳离子交换树脂（氢型）。

6.1.3　 纯水器法
用市售纯水器临用前制备。
6.2　 硫酸：ρ(H2SO4)=1.84 g/mL参照（HJ 535-2009、HJ 536-2012），优级纯。

6.3　 盐酸（HCl）：优级纯。

6.4　 氢氧化钠（NaOH）。
6.5　 乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA，C10H14O8N2Na2）。
6.6　 氯化钾（KCl）。
6.7　 酒石酸钾钠（NaKC4H4O6·4H2O）。
6.8　 水杨酸钠（C7H5O3Na）。
6.9　 酒石酸（C4H6O6）。
6.10　 二氯异氰尿酸钠（C3O3N3Cl2Na）。
6.11　 亚硝基铁氰化钠（Na2Fe(CN)5NO·2H2O）。
6.12　 氯化铵（NH4Cl）。
6.13　 中和液

往400 mL水中加入15 g氢氧化钠和5 g乙二胺四乙酸二钠，使之完全溶解，定容至500 mL，密闭贮存于塑料瓶中。30 g/L的氢氧化钠和10 g/L乙二胺四乙酸二钠可混合为一种试剂使用，也可单独作为两种试剂，测试过程中自动混合。该溶液常温下保存，可稳定2个月。
注：海水等高盐度水样测定时中和液采用如下配方：往400 mL水中加入50 g 氢氧化钠、110 g氯化钾和10 g 酒石酸钾钠，使之完全溶解，定容至500 mL，密闭贮存于塑料瓶中。每次消耗1.5 mL。50 g 氢氧化钠、110 g氯化钾和10 g酒石酸钾钠可混合为一种试剂使用，也可单独作为三种试剂，测试过程中自动混合。
6.14　 吸收液

称取30 g水杨酸钠至1 L烧杯中，加300 mL水搅拌溶解后，再加入0.5 g酒石酸，溶解完全后，定容至500 mL，密闭贮存于塑料瓶中。该溶液常温下保存，可稳定2个月。
注：60 g/L的水杨酸钠和1 g/L酒石酸可混合为一种试剂使用，也可单独作为两种试剂，测试过程中自动混合。酒石酸也可用酒石酸钾或酒石酸钠代替，但要保证吸收液pH值在3.5～4.5之间。

6.15　 氧化剂

称取20 g氢氧化钠于1 L烧杯中，溶于200 mL水后加入1.5 g二氯异氰尿酸钠，搅拌溶解后，定容至500 mL，密闭贮存于黑色塑料瓶中。配制过程有氯气释放，需在通风柜中配制。该溶液常温下保存，可稳定2个月。
6.16　 显色剂 

称取5.0 g亚硝基铁氰化钠溶于500 mL水中，密闭储存于黑色塑料瓶中。该溶液常温下保存，可稳定2个月。
6.17　 氨氮贮备液（1000 mg/L）

称取3.8190 g氯化铵（NH4Cl，优级纯，在 100～105℃干燥 2 h，参照HJ 536-2009），用200 mL水溶解后，转入1000 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸，用水稀释至标线，密闭、低温贮存于塑料瓶中。该溶液在 4 ℃下保存，可稳定 6 个月，或直接购买国家有证标准物质。

6.18　 标准使用液

各浓度标液通过稀释氨氮贮备液（6.17）来配制。每次稀释不要超过100倍。
7　 仪器和设备
7.1　 氨氮现场快速监测仪：进样管路（标样管、水样管及试剂管路）、进样计量单元（电磁阀组、液位管、泵等组成）、预蒸馏单元（加热单元、冷凝装置）、检测单元（光源、检测器、石英检测池）、流路控制模块、数据处理、显示及存储单元等。
7.2　 一般实验室常用仪器和设备。
8　 样品

8.1　 样品的采集与保存
当样品含有肉眼可见的固体或悬浮物时，测试前应采用0.45 μm滤网/滤膜过滤。

在采样前，用水冲洗所有接触样品的器皿，样品采集于清洗过的聚乙烯或玻璃瓶中。样品应尽快现场测定，不需要添加固定剂。样品如需保存，可加入硫酸至 pH≤2，常温可保存24 h。可于-20℃冷冻，保存期1个月。
8.2　 样品的准备
样品上机测试前，应充分摇匀。

根据仪器测量范围0.12 mg/L~2.00 mg/L，如超出范围可人工进行稀释或仪器自动稀释。

9　 分析步骤
9.1　 仪器参考条件

9.1.1　 预蒸馏条件

加热温度：60 ℃；吹脱时间：10 min。
9.1.2　 载气流量

载气流量：(350±50）mL/min。
9.1.3　 显色条件

显色温度：45 ℃；显色时间：3 min。

9.1.4　 检测波长

λ=655 nm。
9.2　 仪器预备及开启

将仪器各管路外壁用实验用水清洗好并用洁净滤纸擦干。按照仪器流路标识，将各管路依次插入对应试剂、废液，连接好实验用水。开启仪器，仪器进入自检程序，必要时会进行初始化以保证仪器正常待机。
9.3　 工作曲线的建立

按照氨氮标准使用液（6.18）的配置方法，配制6个浓度点的标准系列溶液，浓度依次为0.00 mg/L、0.40 mg/L、0.80 mg/L、1.2 mg/L、1.60 mg/L、2.00 mg/L。将配制好的标准系列样品混匀，按照仪器参考条件（9.1），在仪器的校准工作曲线界面，输入标准系列浓度，并启动仪器完成测试，依次完成所有标准系列的测试。仪器自动生成校准工作曲线及相应的曲线方程和线性相关系数。
9.4　 样品的测定
根据样品预估浓度，如需稀释应选择合适的稀释倍数，通过人工稀释或仪器自动稀释后进行测定，计算结果乘以稀释倍数或仪器自动计算测试结果。如待测水样pH<4.需调节水样pH至中性后再进行测试。
9.5　 空白试验

用实验用水代替样品，按照与样品的测定（9.4）相同的仪器条件进行空白样品的测定。
10　 结果计算与表示
10.1　 结果计算
样品中氨氮的质量浓度（mg/L）按照公式（1）进行计算。


[image: image3.wmf](

)

F

´

=

0

1

-

r

r

r

                  （1）

式中：
[image: image4.wmf]r

 —— 样品中氨氮质量浓度，mg/L；

      
[image: image5.wmf]1

r

 —— 仪器测定样品计算出的氨氮浓度，mg/L；

      
[image: image6.wmf]0

r

 —— 仪器测定空白计算出的氨氮浓度，mg/L；


[image: image7.wmf]F

 —— 样品稀释倍数。
10.2　 结果表示
测定结果的小数点后位数的保留与方法检出限一致，最多保留三位有效数字。

11　 精密度和准确度
11.1　 精密度
6家实验室对氨氮有证标准溶液三种不同浓度（0.422 mg/L、1.0 mg/L、1.49 mg/L）的统一样品进行了6次重复测定：实验室内相对标准偏差分别为0.4%～3.8%、0.3%～1.2%和0.3%～1.3%；实验室间相对标准偏差分别为：2.7%、1.9%和1.5%；重复性限分别为：0.029 mg/L、0.022 mg/L和0.035 mg/L；再现性限分别为：0.042 mg/L、0.058 mg/L和0.071 mg/L。
11.2　 准确度

6家实验室分别对氨氮浓度为0.422 mg/L、1.0 mg/L、1.49 mg/L的有证标准物质进行测定：相对误差分别为：-4.5%~2.2%、-1.8% ~3.5%、-2.1%~2.5%，相对误差最终值分别为：（-1.6±5.6）%、（0.2±3.8）%、（0.5±3.0）%。
6家实验室分别对5种不同类型的实际样品（工业废水、生活污水、地表水、海水、地下水）进行加标分析测定，加标回收率分别为：98.3%~105.4% 、101.5%~106.4% 、94.4%~103.8%、92.6%~111.2%、97.4%~101.8%，加标回收率最终值：（101.8±5.8）%、（104.4±4.0）%、（99.5±6.6）%、（101.3±13.0）%、（99.7±3.0）%。
12　 质量保证和质量控制
12.1　 每批次应分析一个空白样，空白样测定结果应低于检出限，试剂空白的吸光度应不超过0.030（光程10 mm比色皿）。
12.2　 每批样品至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，至少测定一个平行双样，水样测定结果等于或低于测定下限（0.12mg/L）时，相对偏差应在±20%以内，测定结果大于测定下限时，相对偏差应在±10%以内。

12.3　 每次监测应采用有证标准样品对分析结果准确性进行质量控制，其测定结果的相对偏差应在±5%以内，或每批次样品应至少测定10%的加标样品，样品数量少于10个时，应至少测定一个加标样品，加标回收率应在80%~120%之间。若超出范围，应重新绘制标准曲线。

12.4　 各工作曲线应至少包括6个浓度点（含零浓度点）相关系数≥0.995。

13　 废物处理

现场实验中产生的有害废液和废物应集中收集，带回实验室，委托有资质的单位进行处理。
14　 注意事项
14.1　 现场分析应保证通风，在不影响测定结果的条件下进行监测。

14.2　 为防止通过采样工具污染，采样工具在使用前要用实验用水充分洗净。在采集其他样品时，要注意更换采样工具和清洗采样工具，以防止交叉污染。

14.3　 不同型号的仪器可参考本方法选择合适的仪器条件。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



9

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

