
附件2
水质  总磷的测定  现场快速监测
分光光度法（试行）
中国环境监测总站

二〇二〇年七月

目    次
31 适用范围


32 规范性引用文件


33 方法原理


44 干扰和消除


45 试剂和材料


56 仪器和设备


57 样品


58 分析步骤


69 结果计算与表示


610 精密度和准确度


711 质量保证和质量控制


812 废物处理


813 注意事项




前  言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护生态环境，保障人体健康，规范总磷现场快速监测方法，制定本方法。
本方法规定了地表水、地下水、生活污水和工业废水中总磷的现场快速定量分析。

本方法由中国环境监测总站组织制订。
本方法起草单位：湖南省生态环境监测中心。
本方法验证单位：云南省环境监测中心站、河南省生态环境监测中心、河北省生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、重庆市生态环境监测中心和山西省生态环境监测中心。
本方法主要起草人：朱颖、刘沛、魏凤、毕军平、陈阳、刘艳菊、陈燕、李建钊、曾婧滢、黄海萍。
本方法由中国环境监测总站解释。

水质  总磷的测定  现场快速监测分光光度法（试行）
1　 适用范围
本方法规定了测定水中总磷的现场快速分光光度法。

本方法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中总磷的现场快速定量分析。
当取样体积为10.0 ml，光程为30 mm时，总磷的检出限为0.006 mg/L，测定下限为0.024 mg/L，测定上限为0.500 mg/L。当样品浓度大于测定上限时，应适当减少取样体积或稀释水样。
2　 规范性引用文件
本方法引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本方法。
HJ 91      地表水和污水监测技术规范
HJ/T 91.1   污水监测技术规范

HJ/T 164   地下水环境监测技术规范

HJ 589     突发环境事件应急监测技术规范
3　 方法原理

3.1 仪器工作原理
仪器将试样和试剂按比例通过顺序注射自动注入消解反应池混合，在密闭高温高压条件下进行消解反应后加速冷却，注入试剂显色，最后进行光度检测计算结果，整个分析过程全自动完成。参考工作流程图见图1。
[image: image1.png]SESERELS

bl

H & £

# =3 !

" H 7l

g e A

i Tk i R [ o

|





图1  参考工作流程图
3.1　 化学反应原理

样品在125℃，0.12～0.15 MPa压力条件下经过硫酸钾消解后，样品中的含磷化合物转变为正磷酸盐。在酸性介质中，锑盐存在下，正磷酸盐与钼酸铵反应，生成磷钼杂多酸，并立即被抗坏血酸还原，生成蓝色化合物。在880 nm波长处测量吸光度。在一定浓度范围内，试样待测物浓度与吸光度呈线性关系，仪器根据工作曲线计算总磷测试结果。
4　 干扰和消除
4.1　 样品中一定浓度的砷、铬、硫对总磷的测定产生干扰。具体消除方法：砷大于2 mg/L干扰测定，用硫代硫酸钠去除。硫化物大于2 mg/L干扰测定，通氮气去除。铬大于50 mg/L干扰测定，用亚硫酸钠去除。
4.2　 样品的浊度或色度干扰，可通过补偿测量进行校正。具体消除方法：用浊度-色度补偿液（5.16）替换显色剂（5.15），对试样进行分析，测得校正值。试样的测量值减去校正值，得到校正后的测量值。

5　 试剂和材料
除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。实验用水为新鲜制备的超纯水、蒸馏水和同等纯度的水。
5.1　 硫酸：ρ(H2SO4)=1.84 g/ml，优级纯。 

5.2　 乙酸：ρ(CH3COOH)=1.05 g/ml，优级纯。

5.3　 钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]。

5.4　 酒石酸锑钾[K(SbO)C4H4O6·1/2H2O]。

5.5　 抗坏血酸（C6H8O6）。
5.6　 过硫酸钾（K2S2O8）。
5.7　 乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA，C10H14O8N2Na2）。
5.8　 硫酸溶液Ⅰ：（1+1）

量取150 ml硫酸（5.1），缓缓加入150 ml水中，边加边搅拌，冷却至室温。

5.9　 硫酸溶液Ⅱ： c(H2SO4)=0.028 mol/L

将 1.5 ml硫酸（5.1）加至 1000 ml 水中。

5.10　 钼酸铵溶液

准确称取13 g钼酸铵溶于100 ml水中。该溶液4℃下保存，可稳定2个月。
5.11　 酒石酸锑钾溶液：ρ=3.5 g/L

准确称取0.35 g酒石酸锑钾溶于100 ml水中。该溶液4℃下保存，可稳定2个月。
5.12　 抗坏血酸溶液：ρ=100 g/L 

准确称取10 g抗坏血酸溶于100 ml水中。此溶液贮于棕色的试剂瓶中，该溶液在4℃下避光保存，可稳定2周。

5.13　 消解液（过硫酸钾溶液：ρ=20 g/L）

准确称取10 g过硫酸钾溶于200 ml水中，搅拌溶解后转移至500 ml容量瓶中，混匀，用水稀释至刻度，贮存于高密度聚乙烯塑料瓶中。该溶液室温避光保存，可稳定1个月。

5.14　 还原液

准确称取12.5 g抗坏血酸，0.05 g乙二胺四乙酸二钠溶于约250 ml水中，完全溶解后加入10 ml乙酸（5.2），转移至500 ml容量瓶中，混匀，用水稀释至刻度，贮存于高密度聚乙烯塑料瓶中。该溶液在4℃下避光保存，可稳定2周。

5.15　 显色剂

在不断搅拌下，将100 ml钼酸铵溶液（5.10）缓慢加入300 ml硫酸溶液Ⅰ（5.8）中，再缓慢加入100 ml酒石酸锑钾溶液（5.11）并混匀，贮存于高密度聚乙烯塑料瓶中。 该溶液在4℃下避光保存，可稳定1个月。

5.16　 浊度-色度补偿液

混合两个体积硫酸溶液Ⅰ（5.8）和一个体积抗坏血酸溶液（5.12），使用当天配制。

5.17　 总磷标准贮备液：ρ(P)=1000 mg/L

称取 4.394 g 磷酸二氢钾溶于水中，溶解后转移至 1000 ml 容量瓶中，加入 2.5 ml硫酸（5.1），用水定容并混匀。贮存于具塞玻璃瓶中，该溶液在 4℃下保存，可稳定 6 个月。或直接购买市售有证标准溶液。

总磷标准使用溶液：ρ(P) =5.00 mg/L

量取适量总磷标准贮备液（5.17），用水逐级稀释制备。该溶液在4℃下，可贮存1个月。

6　 仪器和设备
6.1　 总磷现场快速监测仪：进样管路（样品管及试剂管路）、计量进样单元（电磁阀组、液位管、泵等组成）、消解单元（加热单元、加压单元、冷凝装置）、检测单元（光源、检测器、光程30 mm石英检测池）、流路控制模块、数据处理、显示及存储单元等。
6.2　 天平：精度为0.001 g。

6.3　 一般实验室常用仪器和设备。

7　 样品
7.1　 样品采集与保存

按照 HJ 91、HJ/T 91.1和 HJ/T 164的相关规定采集和保存样品。
在采样前，用水冲洗所有接触样品的器皿，样品采集于清洗过的聚乙烯或玻璃瓶中。当样品含有肉眼可见的固体或悬浮物时，应采用63 μm滤网/滤膜过滤。样品应尽快现场测定，不需要添加固定剂，自动完成单个样品分析所需时间为30 min。样品如需保存，可加入硫酸（5.1）至 pH≤2，常温可保存24 h。可于-20℃冷冻，保存期1个月。
注1：含磷量较少的样品（总磷浓度≤0.1 mg/L），不宜用聚乙烯瓶贮存，冷冻保存状态除外。
7.2　 样品准备

样品上机测试前，应充分摇匀后取适量的样品置于进样器样品瓶中。
8　 分析步骤
8.1　 仪器参考条件

消解条件：消解温度125℃，消解压力0.12～0.15 Mpa，消解时间5 min。
显色条件：显色温度60℃，显色时间5 min。

检测条件：检测波长λ=880 nm，检测池光程30 mm。
8.2　 仪器的调试

按仪器说明书安装分析系统软件、设定工作参数、操作仪器。开机使仪器预热稳定30min，再进行8.3～8.5操作步骤。
8.3　 工作曲线的建立

分别移取0 ml、1.00 ml、2.00 ml、4.00 ml、6.00 ml和10.00 ml总磷标准使用溶液（5.18），用水稀释定容至100 ml，制备6个浓度点的标准系列。总磷质量浓度分别为：0 mg/L、0.050 mg/L、0.100 mg/L、0.200 mg/L、0.300 mg/L和0.500 mg/L。量取适量上述标准系列，置于样品瓶中，仪器依次从低浓度到高浓度取样、测定。以测定吸光度为横坐标，对应的总磷质量浓度（以P计，mg/L）为纵坐标，建立工作曲线。
8.4　 样品的测定

按照与工作曲线的建立相同的条件，进行试样（7.2）的测定。
注2：若样品总磷含量超出工作曲线范围，应取适量试样稀释后上机测定。
8.5　 空白试验

用纯水代替样品，按照与样品的测定（8.4）相同的仪器条件进行空白样品的测定。

9　 结果计算与表示
9.1　 结果计算

样品中总磷的质量浓度（mg/L）按照公式（1）进行计算。


[image: image2.wmf](

)

F

´

=

0

1

-

r

r

r

                  （1）

式中：
[image: image3.wmf]r

 —— 样品中总磷质量浓度，mg/L；

      
[image: image4.wmf]1

r

 —— 仪器测定样品计算出的总磷浓度，mg/L；

      
[image: image5.wmf]0

r

 —— 仪器测定空白计算出的总磷浓度，mg/L；


[image: image6.wmf]F

 —— 样品稀释倍数。
9.2　 结果表示

测定结果小数点位数保留与方法检出限保持一致，最多保留3位有效数字。
10　 精密度和准确度
10.1　 精密度

6家实验室分别对总磷浓度为0.020 mg/L、0.325 mg/L、1.37 mg/L的标准样品测定，实验室内相对标准偏差分别为2.4%～9.6%，0.2%～1.4%，0.2%～1.2%；实验室间相对标准偏差分别为8.4%，1.4%，2.2%；重复性限分别为：0.003 mg/L，0.008 mg/L，0.027 mg/L；再现性限分别为：0.006 mg/L，0.014 mg/L，0.088 mg/L。
6家实验室分别对总磷浓度为0.136 mg/L～1.57 mg/L的3种不同类型的实际样品（地表水、生活污水、工业废水）进行测定，实验室内相对标准偏差分别为0.4%～3.5%，0.2%～4.0%，1.0%～7.5%；实验室间相对标准偏差分别为10.6%，2.2%，7.1%；重复性限分别为：0.007 mg/L，0.048 mg/L，0.008 mg/L；再现性限分别为：0.041 mg/L，0.107 mg/L，0.013 mg/L。

10.2　 准确度

6家实验室分别对总磷浓度为0.325±0.013 mg/L、1.37±0.06 mg/L的国家有证标准样品进行测定：相对误差分别为：-1.8%～1.8%，-4.1%～1.8%；相对误差最终值分别为：0.085%±2.7%，-0.34%±4.4%。
6 家实验室分别对总磷浓度为0.136 mg/L～1.57 mg/L的3种不同类型的实际样品（地表水、生活污水、工业废水）进行加标回收测定，加标回收率分别为：87.3%～118.5%，98.2%～103.2%，96.3%～102.9%；加标回收率最终值分别为：98.3%±23.2%，100.2%±3.8%，99.9%±5.7%。
11　 质量保证和质量控制
11.1　 空白试验

每批样品至少测定一个空白样品，空白值不得超出方法检出限。否则应查明原因，重新分析。
11.2　 校准有效性检查

每批样品分析均须建立工作曲线，各工作曲线应至少包括5个浓度点（不含零浓度点），工作曲线的相关系数γ≥0.995。

每批次样品（≤20个）需用一个工作曲线的中间浓度溶液进行校准核查，其测定结果的相对偏差应≤10%，否则应重新建立工作曲线。

11.3　 精密度控制

每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样。当总磷浓度≤定量下限时，平行样的相对偏差应在±25%以内；当总磷浓度＞定量下限mg/L时，平行样的相对偏差应在±10%以内。
11.4　 准确度控制

每批样品应至少测定10%的加标样品，样品数量少于10个时，应至少测定一个加标样品，加标回收率应在75%~125%之间。

必要时，每批样品至少带一个已知浓度的质控样品，测定结果应在其给出的不确定范围内。

12　 废物处理
现场实验中产生的废液和废物应集中收集，带回实验室，委托有资质的单位进行处理。
13　 注意事项
13.1　 试剂温度影响分析结果，冰箱贮存的试剂应放置至室温（20±5）℃后再使用。

13.2　 每次分析完毕后，用纯水对分析管路进行清洗。

13.3　 不同型号的总磷现场快速监测仪可参考本方法选择合适的仪器条件。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4
5

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

