附表

# 国家环境空气质量监测

# 城市自动监测站运行管理质控附表

中国环境监测总站

二○一三年三月

C-1．空气自动监测站点位环境管理巡检记录表（CHECK系列工作表）

| 时 间 | 巡查内容（在内容后打√） |
| --- | --- |
|  | 点位周围环境变化情况有（ ）无（ ） 点位周围安全隐患有（ ）无（ ） 点位周围道路，供电线路、通讯线路、给排水设施完好（ ）有损坏（ ） 站房外围的防护栏、隔离带损坏情况有（ ）无（ ） 监控视屏是否运行正常（ ） 是否清洁（ ） 周围树木是否需要修剪（ ） 异常情况： 报告人： 报告时间： 主管意见： 审核时间： |

C-2．空气自动监测站站房管理巡查记录表

| 时 间 | 巡查内容（在内容后打√） |
| --- | --- |
|  | 站房防雷接地是否完好（ ） 站房屋顶是否完好，有无漏雨（ ） 消防器材是否在使用有效期内（ ） 供电、通讯接头是否完好（ ） 给排水设施保温处理情况（ ） 站房内有无气泵产生的异常声音（ ）如有处理情况： 站房内有无 异常气味（ ）如有处理情况： 室内温度、湿度是否符合要求（ ） 气体采样管路是否由于室外温差产生冷凝水（ ） 排风扇是否正常运行（ ） 空调过滤网清洗每月一次（ ） 检查稳压电源参数是否正常（ ） 检查各电源插头、线板工作是否正常（ ） 检查除湿机并清除积水（ ） 异常情况： 报告人： 报告时间： 主管意见： 审核时间： |

C-3．空气自动监测站系统运行维护巡检记录表

| 时 间 | 维护内容（在维护内容后打√） |
| --- | --- |
|  | 检查各仪器运行情况及电参数是否正常（ ）（见记录表，各站可根据具体使用仪器自行设计列为系统运行维护巡检记录2、3） 检查通讯线路是否畅通（ ） 原始数据每月备份（ ） 检查仪器气泵并做维护（ ）（写明具体仪器） 清洗采样总管和支管（ ） 每季度清洁采样头和PM10切割头，滤水瓶无积水（ ） 每周检查钢瓶气及减压阀安全情况（ ） 随时检查标气是否有效（ ） 每周更换各仪器尘过滤膜（ ） 每周检查采样总管和支管有无冷凝水或污物（ ） 每月清洁仪器风扇防尘网（ ） 每年更换氮氧化物仪气泵臭氧洗涤器（ ） 每半年二氧化硫仪内（外）置零过滤器（ ） 每半年一氧化碳仪内置零过滤器（ ） 每年臭氧分析仪臭氧涤除器（ ） 依实际更换MP101M（PM10仪）滤带，并检查流量（ ） 巡查人： 异常报告： 巡查时间： 主管意见： 审核时间： 处理结果 ： |

C-4．空气自动监测站质量控制与质量保证检查记录表

| 时 间 | 检查内容（在检查内容后打√） |
| --- | --- |
|  | 校准用钢瓶气是否符合量值传递要求（ ） 校准用臭氧校准仪是否符合量值溯源的要求（ ） 校准用温度计、流量计是否经过检定（ ） 具有零点自动校准功能仪器每天一次校准（ ）无此功能每周一次（ ）是否每半年检查一次零气发生器的零气纯度（ ） 跨度校准是否每周一次（ ） 7点多点校准是否每季度一次（ ） 精密度检查是否每月一次（ ） 是否每月检查、校准大流量颗粒物手工采样器的流量（ ） 是否每半年检查氮氧化物分析仪的钼炉转化率（ ） 颗粒物自动监测仪在更换滤带（膜）时必须进行流量校准，是否在更换期间每月至少检查流量一次（ ） 每半年是否进行一次TEOM方法的颗粒物自动监测仪传感器（温度和气压）和质量变送器K0值的检查校准气体动态校准仪质量流量控制器的检查校准，每季度至少一次（ ） 每年是否对数据一致性进行检查（ ） 每年是否对监测仪器系统的性能审核（ ） 每年仪器大修后是否对检测限检查（ ） 检查人： 检查时间： 主管意见： 审核时间： |

C-5．自动监测站点数据审核处理结果表

| 子站名称 | 异常参数 | 数据剔除时间段 (日期（时间段1；…；时间段n)) | 剔除原因 | 处理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．本表格不涉及通过软件方式所进行的自动修正程序。

2. 对于零或负值（≦0）及带“＜”标记的小时均值，应依据《环境空气质量自动监测技

术规范HJ/T193－2005）》（详见5.1节“异常值取舍”）相关规定进行处理。本表格不涉

及此类情况。

3. 备注栏中包括各区县站针对解决所列异常数据的计划措施等相关信息。

C-6．环境空气数据补收情况记录表

| 日 期 | 站点名称 | 数据缺失时间段 | 故障说明 | 还需补收？ （是或否） | 数据收到？ （√或不填） | 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

M-1．空气质量自动监测子站运行维护记录（MAINTAIN系列工作表）

| 时间 | 维护内容（在维护内容后打√） | 维护条件 | 维护人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查空调工作是否正常（ ） 检查稳压电源参数是否正常（ ） 检查各电源插头、线板工作是否正常（ ） 检查钢瓶气及减压阀（ ） 检查除湿机并清除积水（ ） 更换各仪器尘过滤膜（ ） 检查各仪器电参数（ ） 检查采样总管和支管有无冷凝水或污物（ ） 校准仪器零点、跨点（ ） （校准见仪器校准记录） 清洁仪器风扇防尘网（ ） 更换AC32M（氮氧化物仪）气泵臭氧洗涤器（ ） 更换AF22M（二氧化硫仪）内（外）置零过滤器（ ） 更换CO12M（一氧化碳仪）内置零过滤器（ ） 更换O342M（臭氧分析仪）臭氧涤除器（ ） 更换MP101M（PM10仪）滤带，校零、跨并检查流量（ ） 检查仪器气泵并做维护（ ） （写明具体仪器） 清洗采样总管和支管（ ） 清洁采样头和PM10切割头（ ） 其它维护： | 温度： 湿度： |  |  |
| 时间 | 维护内容（在维护内容后打√） | 维护条件 | 维护人 | 备注 |
|  | 检查空调工作是否正常（ ） 检查稳压电源参数是否正常（ ） 检查各电源插头、线板工作是否正常（ ） 检查钢瓶气及减压阀（ ） 检查除湿机并清除积水（ ） 更换各仪器尘过滤膜（ ） 检查各仪器电参数（ ） 检查采样总管和支管有无冷凝水或污物（ ） 校准仪器零点、跨点（ ） （校准见仪器校准记录） 清洁仪器风扇防尘网（ ） 更换AC32M（氮氧化物仪）气泵臭氧洗涤器（ ） 更换AF22M（二氧化硫仪）内（外）置零过滤器（ ） 更换CO12M（一氧化碳仪）内置零过滤器（ ） 更换O342M（臭氧分析仪）臭氧涤除器（ ） 更换MP101M（PM10仪）滤带，校零、跨并检查流量（ ） 检查仪器气泵并做维护（ ） （写明具体仪器） 清洗采样总管和支管（ ） 清洁采样头和PM10切割头（ ） 其它维护： | 温度： 湿度： |  |  |

M-2．监测站房外部环境变化情况记录表

子站名称

| 日 期 | 建 筑 物 | 道 路 | 污 染 源 | 其 他 | 巡检人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

M-3．监测站巡检日志

子站名称

| 巡检人员 | 日 期 ( 年 月 日) | 进站时间 ( 点 分) | 离站时间 ( 点 分) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

M-4．SO2分析仪运行状况检查记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单位 |  | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力(Pressure) | mmHg |  |  |  |  |  |  |
| 流量(Flow) | LPM |  |  |  |  |  |  |
| 紫外灯电压UV Lamp Volt) | V |  |  |  |  |  |  |
| 紫外灯强度(Lamp Intensity) | Hz |  |  |  |  |  |  |
| 内部温度(Internal Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 反应室(R Cell Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| SO2 背景值(SO2 Background) | ppb |  |  |  |  |  |  |
| SO2跨度系数(SO2 Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 |  | 单 位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| 压力(Pressure) |  | mmHg |  |  |  |  |  |
| 流量(Flow) |  | LPM |  |  |  |  |  |
| 紫外灯电压UV Lamp Volt) |  | V |  |  |  |  |  |
| 紫外灯强度(Lamp Intensity) |  | Hz |  |  |  |  |  |
| 内部温度(Internal Temp.) |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| 反应室(R Cell Temp) |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| SO2 背景值(SO2 Background) |  | ppb |  |  |  |  |  |
| SO2跨度系数(SO2 Span Coef.) |  | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 |  | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |

M-5．NO-NO2-NOX分析仪运行状况检查记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单 位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力(Pressure) | mmHg |  |  |  |  |  |
| 采样流量(Sample Flow) | LPM |  |  |  |  |  |
| 臭氧流量(Ozone Flow) | LPM |  |  |  |  |  |
| 内部温度（Internal Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 反应室温度(Chamber Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 制冷器温度(Cooler Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 转换炉温度(Converter Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| NO 背景值(NO Background) | ppb |  |  |  |  |  |
| NOX 背景值(NOx Background) | ppb |  |  |  |  |  |
| NO 跨度系数(NO Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |
| NOX 跨度系数(NOx Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |
| NO2 跨度系数(NO2 Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |

M-6．O3分析仪运行状况检查记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单位 |  | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力(Pressure) | mmHg |  |  |  |  |  |  |
| 流量A (Flow A) | LPM |  |  |  |  |  |  |
| 流量B (Flow B) | LPM |  |  |  |  |  |  |
| 光强A (Intensity A) | Hz |  |  |  |  |  |  |
| 光强B (Intensity B) | Hz |  |  |  |  |  |  |
| 光室温度(Bench Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 光室灯温度(Bench Lamp Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| O3 背景值(O3 Background) | ppb |  |  |  |  |  |  |
| O3 跨度系数(O3 Span Coef. | — |  |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 |  | 单 位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| 压力(Pressure) |  | mmHg |  |  |  |  |  |
| 流量A (Flow A) |  | LPM |  |  |  |  |  |
| 流量B (Flow B) |  | LPM |  |  |  |  |  |
| 光强A (Intensity A) |  | Hz |  |  |  |  |  |
| 光强B (Intensity B) |  | Hz |  |  |  |  |  |
| 光室温度(Bench Temp.) |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| 光室灯温度(Bench Lamp Temp) |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| O3 背景值(O3 Background) |  | ppb |  |  |  |  |  |
| O3 跨度系数(O3 Span Coef. |  | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 |  | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |

M-7．CO分析仪运行状况检查记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力(Pressure) | mmHg |  |  |  |  |  |
| 流量(Flow) | LPM |  |  |  |  |  |
| 内部温度(Internal Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 光室温度(Chamber Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 偏置电压(Bias Voltage) | V |  |  |  |  |  |
| 自动增益控制(AGC Intensity) | Hz |  |  |  |  |  |
| 马达速度(Motor Speed) | % |  |  |  |  |  |
| CO背景值 (CO Background) | ppm |  |  |  |  |  |
| CO 跨度系数 (CO Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| 压力(Pressure) | mmHg |  |  |  |  |  |
| 流量(Flow) | LPM |  |  |  |  |  |
| 内部温度(Internal Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 光室温度(Chamber Temp.) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 偏置电压(Bias Voltage) | V |  |  |  |  |  |
| 自动增益控制(AGC Intensity) | Hz |  |  |  |  |  |
| 马达速度(Motor Speed) | % |  |  |  |  |  |
| CO背景值 (CO Background) | ppm |  |  |  |  |  |
| CO 跨度系数 (CO Span Coef.) | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |

M-8．监测子站运行环境、采样系统清洗和保洁记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境 | — |  |  |  |  |  |
| 室内温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | V |  |  |  |  |  |
| 室内保洁 | — |  |  |  |  |  |
| 气体污染物采样管清洗 | — |  |  |  |  |  |
| PM10/PM2.5采样头/主流量管 | — |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| 室内环境 | — |  |  |  |  |  |
| 室内温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | V |  |  |  |  |  |
| 室内保洁 | — |  |  |  |  |  |
| 气体污染物采样管清洗 | — |  |  |  |  |  |
| PM10/PM2.5采样头/主流量管 | — |  |  |  |  |  |
| 更换滤膜 | - |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |

M-9．PM10/PM2.5监测仪运行状况检查记录

| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  | 所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样滤膜负载量 | % |  |  |  |  |  |
| 主流量(Main Flow) | L/min |  |  |  |  |  |
| 辅助流量(Aux. Flow) | L/min |  |  |  |  |  |
| 颗粒物质量(Tot.Mass) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 机箱温度(Case.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 顶盖温度(Cap.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 样品气温度(Air.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 噪声(Hz) | Hz |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) | Hz |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 单位 | 检 查 日 期 |  |  |  |  |
| 采样滤膜负载量 | % |  |  |  |  |  |
| 主流量(Main Flow) | L/min |  |  |  |  |  |
| 辅助流量(Aux. Flow) | L/min |  |  |  |  |  |
| 颗粒物质量(Tot.Mass) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 机箱温度(Case.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 顶盖温度(Cap.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 样品气温度(Air.Temp) | ℃ |  |  |  |  |  |
| 噪声(Hz) | Hz |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) | Hz |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |

M-10．气体污染物分析仪保养工作记录表

| 保养分析仪型号/编号 |  | 分析仪所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养结果或技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多点线性校准结果 |  | 截距a： 斜率B： 相关系数： |  |
| 零/跨飘移情况 |  | 零点飘移： 跨度飘移： |  |
| 保养人员： |  |  | 保养日期： |
| 序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养结果或技术指标 |
| 多点线性校准结果 |  | 截距a： 斜率B： 相关系数： |  |
| 零/跨飘移情况 |  | 零点飘移： 跨度飘移： |  |
| 保养人员： |  |  | 保养日期： |

M-11．仪器检修记录表

| 检修分析仪型号/编号 |  | 分析仪所用子站 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 故障 现象 | 确认者： 日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障 原因 和 检修 过程 | 检修人员： 日期： |  |  |  |
| 更换零件 名称 |  |  |  |  |
| 检测调试项目 |  | 检测调试结果 | 检测调试项目 | 检测调试结果 |
| 多点和零/跨 校准结果 |  | 截距a： ；斜率B； ；相关系数： |  |  |
|  |  | 24小时零点飘移： ；24小时跨度飘移： |  |  |
|  |  | 校准人员： ；日期： |  |  |

M-12．仪器领用登记表

| 领用仪器 型号/编号 | 领用 日期 | 使用 场所 | 领用人 | 经办人 | 返回 日期 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q-1．TEOM流量控制器校准（软件）（QC系列工作表）

| 站点： |  | 操作人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 签名： |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |

| 环境状况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ |  | 压力 | atm / mmHg # |  |  |
| TEOM信息 |  |  |  |  |  |  |
| 控制单元序列号 |  |  | 模型号 |  |  |  |
| 变送器单元序列号 |  |  | 设备号 |  |  |  |
| 流量计信息 |  |  |  |  |  |  |
| 模型号 |  |  | 认证日期 |  |  |  |
| 设备号 |  |  | 有效期 |  |  |  |
| 认证范围 |  |  | 校准方程 |  |  |  |
| TEOM原始平均温度/压力（设定温度/流量菜单） |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  | 压力 | atm |  |  |
| 流量校准（软件） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设定点[l/min.] （设定温度/流量菜单） |  | 流量计读数 | 实际流量[l/min.] | 修正流量* [l/min.] | %误差** |
| 主流量（校准前） |  |  |  |  |  |  |
| 主流量（校准后） |  |  |  |  |  |  |
| 辅流量（校准前） |  |  |  |  |  |  |
| 辅流量（校准后） |  |  |  |  |  |  |
| 漏气检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零漂（泵关） |  | 读数（泵开） |  | 净读数*** |
| 主泄露量读数[l/min.] |  |  |  |  |  |  |
| 辅泄露量读数[l/min.] |  |  |  |  |  |  |

备注：校准前，设定T-A/S及P-A/S为当前温度及压力。原温度及压力值在校准后恢复。

注释：	*	对于非容积式流量计，实际流量须按温度及压力进行修正。对于容积式流量计，

修正流量=实际流量。

**	若校准前%误差>5%，须进行流量校准（硬件）。

若校准前%误差<=5%，调节Fadj主流量及Fadj辅流量值，以使修正后流量=F-主

流量/F-辅流量。

***	主/辅泄漏量应<=0.15 l/min。

#	按实际情况划去。

Q-2．TEOM模拟校准

| 站点： |  | 操作人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 签名： |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |

| 环境状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 压力 | atm / mmHg # |  |  |  |  |  |
| TEOM信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制单元序列号 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |
| 变送器单元序列号 |  |  |  |  | 设备号 |  |  |  |  |  |  |
| 万用表信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  | 认证日期 |  |  |  |  |  |  |
| 设备号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟输出校准（通道0~5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D/A通道 | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 模拟输出电压(V)* （万用表读数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟输入校准（通道0~3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D通道 | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| A/I通道值(%)** （模拟校准菜单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟输入校准（通道4~7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D通道 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| A/I通道值(%)** （模拟校准菜单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟输入校准（通道8~11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D通道 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| A/I通道值(%)** （模拟校准菜单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟输入校准（通道12~15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D通道 | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
| A/I通道值(%)** （模拟校准菜单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 模拟输出通道电压设定为0 - 10 V DC。

2. 模拟输入通道电压设定为±10 V DC。

3. A/O设定值为90%。

注释：*	调节相应电位器至万用表读数=9V。

**	调节相应电位器至A/I通道值=90%。

#	按实际情况划去。

Q-3．TEOM流量控制器校准（硬件）

| 站点： |  | 操作人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 签名： |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |

| 环境状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  | ℃ |  |  | 压力 |  | atm / mmHg # |  |  |  |  |  |
| TEOM信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制单元序列号 |  |  |  |  | 模型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变送器单元序列号 |  |  |  |  | 设备号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量计信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模型号 |  |  |  |  | 认证日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证范围 |  |  |  |  | 校准方程 |  |  |  |  |  |  |  |
| TEOM原始平均温度/压力（设定温度/流量菜单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  |  | 压力 |  | atm |  |  |  |  |  |
| 流量校准（软件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设定值（设定温度/流量菜单）[l/min.] | 流量计读数*（校准后）[l/min.] |  | 实际流量[l/min.] |  |  | 修正流量 [l/min.]** |  | 误差（修正流量-设定点流量）[l/min.] |  | 极限[l/min.] |
| 主流量 [l/min.] | 第一次 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.02 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.02 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.02 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅流量 [l/min.] | 第一次 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.02 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.1 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 15.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.1 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏气检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 零漂（泵关） |  | 读数（泵开） |  |  |  |  | 净读数*** |  |
| 主泄露量读数[l/min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅泄露量读数[l/min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 校准前，设定T-A/S及P-A/S为当前温度及压力。原温度及压力值在校准后恢复。

2. 校准前，设定Fadj主流量及Fadj辅流量值为1.00。

注释：*	须进行两次与设定值的比对检查后，以确保结果的正确性。

**	对于非容积式流量计，实际流量须按温度及压力进行修正。对于容积式流量计，修正

流量=实际流量。

***	主/辅泄漏量应<=0.15 l/min。

Q-4．TEOM质量变送器校准验证

| 站点： |  | 操作人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 签名： |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |

| 环境状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ | 压力 | atm / mmHg # |  |
| TEOM信息 |  |  |  |  |
| 控制单元序列号 |  | 模型号 |  |  |
| 变送器单元序列号 |  | 设备号 |  |  |

质量变送器校准验证

质量校准验证编号：

预称量校准过滤器重量：

| 过滤器重量输入，M(g) （K0确认菜单“Filt Wght”项） |  |
| --- | --- |
| 无过滤器时振荡频率f0(Hz) （K0确认菜单） |  |
| 有过滤器时振荡频率f1(Hz) （K0确认菜单） |  |
| 天平原校准常数，K0 （K0确认菜单“Actual K0”） |  |
| 天平计算后校准常数*，K0' （K0确认菜单“Audit K0”） |  |
| 原校准常数与审计校准常数间百分比偏差** [ (K0' - K0 ) / K0 ] × 100% （K0确认菜单“% Diff”） |  |

注释：*	校准参数由以下公式求得：

**	百分比偏差应在±5%范围内。

#	按实际情况划去。

Q-5．自动监测分析仪多点线性校准记录

| 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场温度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场气压： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪型号 |  |  |  |  |  |  | 分析仪编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上次校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| 多元校准仪信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多元校准仪型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | MFC多点校准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 校准时间 |  |  |  | 斜率 a |  |  |  |  |  |  | 截距 b |  |  |  |  |  | 相关系数 r |  |
| 零空气MFC校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气MFC校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零空气发生器信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零空气发生器型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零气压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质类型 |  |  | 标准物质编号 |  |  |  |  | 标准物质浓度 |  |  |  |  |  |  | 标准物质有效期 |  |  |  |  |  | 标准物质级别或标准号 |  |  |
| 上次多点校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截距 a： |  |  |  |  | 斜率 b： |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关系数 r： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多点线性校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 测试气体浓度(ppb/ppm) |  |  |  |  |  |  | 分析仪响应(ppb/ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 响应误差（ppb/ppb） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平均误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截距 a ： |  |  |  |  |  |  |  | 斜率 b： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关系数 r： |  |  |  |  |  |
| 分析仪校准曲线：分析仪实际浓度＝斜率(bCO)×仪器响应+截距(aCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 初始响应(ppm) |  |  |  |  |  | 24小时后响应(ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 飘移(ppm) |  |  |  |  |
| 零点24小时飘移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨度24小时飘移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 响应误差为分析仪响应与标准气浓度之差；

2. 平均误差各校准点误差的平均值；

3. 标准偏差为各校准点误差的标准偏差。

Q-6．空气自动监测QA/QC实验室

臭氧监测仪校准／比对记录

送检仪器名称：_________________   送检仪器型号及编号：_______________

送检单位：_______________________

校准地点：_______________________ 校准时间：_________________________

温度：______________  湿度：_____________   气压：___________________

参比标准：

| 仪器名称 |  | 仪器型号及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次与NISTSRP34比对日期 |  |  |  |

校准结果：

| 校准以前 |  | 校准以后 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关系数 |  | 相关系数 |  |
| 斜率 |  | 斜率 |  |
| 截距（ppb） |  | 截距（ppb） |  |
| 零点飘移 |  | 24小时零点飘移 |  |
|  |  | 24小时跨度飘移 |  |
| 跨度飘移 |  | 7天零点飘移 |  |
|  |  | 7天跨度飘移 |  |

1、线性检查：

校准时间：___________________

仪器主要参数：

| 被校准仪器 |  | 传递标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数指标 | 参数值 | 参数指标 | 参数值 |

Q-6．空气自动监测QA/QC实验室（续-1）

臭氧监测仪校准／比对记录

unit:ppb

| 校准数据点 | 传递标准 浓度 | 被校仪器响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应值 | 响应值 | STABLE | 推算值 | 偏差 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

2、零、跨度飘移检查：

| 检查时间 |  | 零点检查（ppb） |  |  | 跨度检查（ppb） |  |  | 被校仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 401 | 被校仪器 |  | 401 | 被校仪器 |  |  |  |
|  |  | 响应值 | 响应值 | STABLE | 响应值 | 响应值 | STABLE | OFFS | SLOPE |
| 校准以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准以后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作者：               日期：

审核：                 日期：

Q-7．空气自动监测QA/QC实验室

臭氧监测仪校准报告

被传递臭氧监测仪资料：                      检测时间、位置

| 仪器名称 |  |
| --- | --- |
| 仪器编号 |  |
| 监测原理 |  |
| 标准类别 | 基本标准／传递标准／工作校准 |
| 本次工作类别 | 校准／传递／比对 |

| 时间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地点 |  |  |
| 位置 |  |  |
| 室温： |  | 气压： |

传递标准：

| 仪器名称 |  | 仪器型号及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次与NISTSRP34 比对日期 |  |  |  |

结果：

| 气体类别 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被传递仪器的测量范围 |  |  |
| 线性关系 | 相关系数 |  |
|  | 斜率 |  |
|  | 截距（ppb） |  |
| 飘移 （24小时／7天） | 零点（ppb） |  |
|  | 跨点（ppb） |  |
| 飘移 （24小时／7天） | 零点（ppb） |  |
|  | 跨点（ppb） |  |

与上次比对结果比较：

| 上次比对日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次的斜率值 |  | 上次的截距值（ppb） |  |
| 变化（％） |  | 变化（ppb） |  |

注：

校准人：___________________________       日期：______________________________

审核人：___________________________       日期：______________________________

批准人：________   _________________      日期：______________________________

Q-8．氮氧化物分析仪动态校准记录表

日期：

站点：                                             操作者：

室内温度：                                         标准物质：   钢瓶气

开始时间：                                         结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析仪型号 |  | 设备编号 |  | 上次校准日期 |  |

| 校准器信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 流量修正 |  |  |
| 设备编号 |  |  | 斜率，m | 截距，i |
| MFC校准时间 |  | 跨度气，S |  |  |
|  |  | 零气，Z |  |  |
| 臭氧发生器校准时间 |  |  |  |  |

| 零气源信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 出口压力 | （psi） |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢瓶编号 |  | 填装日期 |  | [NO] | ppm |
| 瓶内压力 | （psi） | 有效日期 |  | [NOx] | ppm |

| NO及NOx校准结果的线性相关分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO |  | NOx |  |
| 实际浓度 | 仪器响应 | 实际浓度 | 仪器响应 |
| 斜率： 截距： 相关系数： |  | 斜率： 截距： 相关系数： |  |

Q-8．氮氧化物分析仪动态校准记录表（续-1）

| 钼炉转化率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO设置浓度 | O3 开/关 | 氮氧化物分析仪 resp/adj | O3设置浓度 |  |  |
| 满量程90% | 关 | [NO]resp |  |  |  |
|  |  | [NOx]resp |  |  |  |
|  |  | [NO]adj |  |  |  |
|  |  | [NOx]adj |  |  |  |
|  | 开 | [NO]resp |  |  |  |
|  |  | [NO2]resp |  |  |  |
|  |  | [NO]adj |  |  |  |
|  |  | [NOx]adj |  |  |  |
|  |  | Delta[NO] |  |  |  |
|  |  | Delta[NOx] |  |  |  |
|  |  | 转化效率 | X | Y | Z |
| 平均转化效率 |  |  |  |  |  |
| 转换效率= { Delta [NO] - Delta [NOx]} / Delta [NO] x 100% 平均转换效率 = ( X+Y+Z ) / 3 Delta [NO] = [NO] Adj. (O3 off) - [NO] Adj. (O3 on) Delta [NOx] = [NOx] Adj. (O3 off) - [NOx] Adj. (O3 on ) |  |  |  |  |  |

* 如果平均转化效率 < 96 %,分析仪需运回实验室

评价：

Q-9．氮氧化物分析仪精密度检查记录表

站点：                           操作者：

日期：                           室内温度：

开始时间：                       结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析仪型号 |  | 设备编号 |  |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢瓶编号 |  | 有效期 |  |
| NO2杂质含量 |  |  |  |

| 校准器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  |
| MFC校准日期 |  | 臭氧源校准日期 |  |

| NO零点/跨度检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准气浓度（SGC） |  | 跨度（SPAN） |  |
| 零点（ZERO） |  | 跨度因子（S.F.） |  |
| S.F.=SGC/(SPAN - ZERO) |  |  |  |

| 氮氧化物分析仪精密度检查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3状态 | NO |  | NOx |  |  |
|  | [NO]resp | [NO]adj | [NOx]resp | [NOx]adj | 百分误差% |
| off |  |  |  |  |  |
| on |  |  |  |  |  |
| [NO]Adj. = ( [NO]resp. - Zero) x S. F.Act. [NO2] = [NO]Adj.( O3 Off) - [NO]Adj.(O3 On) + D. F. x NO2 杂质 x 1000 百分误差% = ( [NO2]resp. - Act.[NO2] ) / Act.[NO2] x 100% |  |  |  |  |  |

评价：

Q-10．氮氧化物分析仪的零点/跨度/精密度检查记录表

站点：                                          操作者：

日期：                                    下次校准日期：

室内温度：                                    标准物质：   钢瓶气

开始时间：                                    结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析仪型号 |  | 设备编号 |  |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢瓶编号 |  | 有效期 |  |
| NO2杂质含量 |  |  |  |

| 校准器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  |
| MFC校准日期 |  | 臭氧源校准日期 |  |

| NO和NOx零点/跨度检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO |  |  |  |
| 标准气（SGC） |  | 仪器响应 | 百分误差% |
| 零点（Zero） |  |  |  |
| 跨度(SPAN) |  |  |  |
| NOx |  |  |  |
| 标准气（SGC） |  |  |  |
| 零点（Zero） |  |  |  |
| 跨度(SPAN) |  |  |  |
| % 百分误差= ( Span - SGC ) / SGC x 100 % |  |  |  |

% 百分误差警告限： ≦ ±10%

如果% 百分误差 ≦ - 15% or ≧ + 15%（控制限），应立即展开调查.

| 氮氧化物分析仪精密度检查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3状态 | NO |  | NOx |  |  |
|  | [NO]resp | [NO]adj | [NOx]resp | [NOx]adj | 百分误差% |
| off |  |  |  |  |  |
| on |  |  |  |  |  |
| [NO]Adj. = [NO]resp. - Zero [NO2] Act.= [NO]Adj.( O3 Off) - [NO]Adj.(O3 On) + NO2 杂质 x 1000 百分误差% = ( [NO2]resp. - Act.[NO2] ) / Act.[NO2] x 100% |  |  |  |  |  |

评价：

Q-11．氮氧化物分析仪零点/跨度检查与调节、精密度检查记录表

站点：                                           操作者：

日期：                                     下次校准日期：

室内温度：                                     标准物质：   钢瓶气

开始时间：                                     结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析仪型号 |  | 设备编号 |  |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢瓶编号 |  | 有效期 |  |
| NO2杂质含量 |  |  |  |

| 校准器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  |
| MFC校准日期 |  | 臭氧源校准日期 |  |

| NO和NOx零点/跨度检查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO |  |  |  |  |  |  |
| 实际浓度 |  | 仪器响应 |  | 增益（斜率、截距） |  |  |
|  |  | 调节前 | 调节后 | 调节前 | 调节后 |  |
| 零点（Zero） | 0 |  |  | 增益： 截距： 斜率： | 增益： 截距： 斜率： |  |
| 跨度 (Span) |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |  |  |
| 零点（Zero） | 0 |  |  | 增益： 截距： 斜率： |  | 增益： 截距： 斜率 |
| 跨度 (Span) |  |  |  |  |  |  |

| 氮氧化物分析仪精密度检查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3状态 | NO |  | NOx |  |  |
|  | [NO]resp | [NO]adj | [NOx]resp | [NOx]adj | 百分误差% |
| off |  |  |  |  |  |
| on |  |  |  |  |  |
| [NO]Adj. = [NO]resp. - Zero [NO2] = [NO]Adj.( O3 Off) - [NO]Adj.(O3 On) + NO2 杂质 x 1000 百分误差% = ( [NO2]resp. - Act.[NO2] ) / Act.[NO2] x 100% |  |  |  |  |  |

评价：

Q-12．气体分析仪零点/跨度检查与调节、精密度检查记录表

站点：                                           操作者：

日期：                                     下次校准日期：

室内温度：                                     标准物质：  钢瓶气

开始时间：                                     结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器类型 | SO2 | CO | O3 |
| 仪器型号 |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2钢瓶编号 |  | SO2有效期 |  |
| CO钢瓶编号 |  | CO有效期 |  |

| 校准器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  |
| MFC校准日期 |  | 臭氧源校准日期 |  |

| 零点/跨度检查/调节结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 实际浓度 |  | 仪器响应 |  | 增益（斜率、截距） |  |
|  |  |  | 调节前 | 调节后 | 调节前 | 调节后 |
| SO2 | 零点（Zero） | 0 |  |  | 增益： 截距： 斜率： | 增益： 截距： 斜率： |
|  | 跨度 (Span) |  |  |  |  |  |
| CO | 零点（Zero） | 0 |  |  | 增益： 截距： 斜率： | 增益： 截距： 斜率： |
|  | 跨度 (Span) |  |  |  |  |  |
| O3 | 零点（Zero） | 0 |  |  | 增益： 截距： 斜率： | 增益： 截距： 斜率： |
|  | 跨度 (Span) |  |  |  |  |  |

| 精密度检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 检查气浓度 | 仪器响应 | 百分误差 |
| SO2 |  |  |  |
| CO |  |  |  |
| O3 |  |  |  |

评价：

Q-13．气体分析仪零点/跨度检查与调节、精密度检查记录表

站点：                         室内温度：                    操作者：

日期：                         开始时间：                  结束时间：

| 仪器信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器类型 | SO2 | CO | O3 | NOx |
| 仪器型号 |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |  |

| 钢瓶气信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2钢瓶编号 |  |  | SO2有效期 |  |  |  |
| CO钢瓶编号 |  |  | CO有效期 |  |  |  |
| NO钢瓶编号 |  | NO有效期 |  |  | NO2杂质 |  |

| 校准器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  |
| MFC校准日期 |  | 臭氧源校准日期 |  |

| 污染物 |  | 仪器零点响应 |  |  | 仪器跨度响应 |  |  | 截距 |  | 斜率 |  | 增益 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 零气 | 调节前 | 调节后 | 跨度气 | 调节前 | 调节后 | 调节前 | 调节后 | 调节前 | 调节后 | 调节前 | 调节后 |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 精密度检查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 |  | 检查气浓度 | 仪器响应 |  | 百分误差 |
| SO2 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |
| O3 |  |  |  |  |  |
| NO2 | NO |  | O3关 | O3开 |  |
|  | NOx |  | O3关 | O3开 |  |
| [NO]Adj. = [NO] - Zero Act[NO2] = [NO]Adj.( O3 Off) - [NO]Adj.(O3 On) + NO2 杂质 x 1000 百分误差% = ( [NO2]resp. - Act.[NO2] ) / Act.[NO2] x 100% |  |  |  |  |  |

备注：

Q-14．动态校准仪校准记录表

日期：

站点：                                               操作者：

开始时间：                                         结束时间：

大气压：                                          室内温度：

| 流量计信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  | 上次校准日期 |  |
| 校准器型号 |  | 设备编号 |  | 上次校准日期 |  |

| 校准器信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准器型号 |  | 上次流量修正信息（0-100cc） |  |  |
| 设备编号 |  | 斜率，m |  | 截距，i |
| 上次校准时间 （0-100cc/min） |  | 上次流量修正信息（0-10L） |  |  |
| 上次校准时间（0-10L/min） |  | 斜率，m |  | 截距，i |

Q-14．动态校准仪校准记录表（续-1）

| 校准结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100ml/min流量控制器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设定值 ml | 仪器读数ml/min | 流量计读数 ml/min | 流量计修正读数 ml/min(质量流量) | 输入校准器值 ml/min(质量流量) |
| 1 | 250 |  |  |  |  |
| 2 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 750 |  |  |  |  |
| 4 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | 1250 |  |  |  |  |
| 6 | 1500 |  |  |  |  |
| 7 | 1750 |  |  |  |  |
| 8 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | 2250 |  |  |  |  |
| 10 | 2500 |  |  |  |  |
| 11 | 2750 |  |  |  |  |
| 12 | 3000 |  |  |  |  |
| 13 | 3250 |  |  |  |  |
| 14 | 3500 |  |  |  |  |
| 15 | 3750 |  |  |  |  |
| 16 | 4000 |  |  |  |  |
| 17 | 4250 |  |  |  |  |
| 18 | 4500 |  |  |  |  |
| 19 | 4750 |  |  |  |  |
| 20 | 5000 |  |  |  |  |
| 斜率： 截距： 相关系数： |  |  |  |  |  |

Q-14．动态校准仪校准记录表（续-2）

| 校准结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-10L/min流量控制器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设定值 ml | 仪器读数L/min | 流量计读数 L/min | 流量计修正读数 L/min(质量流量) | 输入校准器值 L/min(质量流量) |
| 1 | 250 |  |  |  |  |
| 2 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 750 |  |  |  |  |
| 4 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | 1250 |  |  |  |  |
| 6 | 1500 |  |  |  |  |
| 7 | 1750 |  |  |  |  |
| 8 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | 2250 |  |  |  |  |
| 10 | 2500 |  |  |  |  |
| 11 | 2750 |  |  |  |  |
| 12 | 3000 |  |  |  |  |
| 13 | 3250 |  |  |  |  |
| 14 | 3500 |  |  |  |  |
| 15 | 3750 |  |  |  |  |
| 16 | 4000 |  |  |  |  |
| 17 | 4250 |  |  |  |  |
| 18 | 4500 |  |  |  |  |
| 19 | 4750 |  |  |  |  |
| 20 | 5000 |  |  |  |  |
| 斜率： 截距： 相关系数： |  |  |  |  |  |